## Лист1
№ п/п | Наименование | Характеристика | ед.изм | количество | цена, тенге | сумма, тенге
1 | Манжета неонатальная многоразовая | Манжета для неинвазивного измерения давления (неонатальная многоразовая) №3-3,5, совместимая с монитором пациента Nihon. | шт | 15 | 24000 | 360000
2 | Манжета неонатальная многоразовая | Манжета для неинвазивного измерения давления (неонатальная многоразовая) №4-4,5, совместимая с монитором пациента Nihon. | шт | 15 | 24000 | 360000
3 | Оксигенатор педиатрический | Тип оксигенатора: мембранный половолоконный с интегрированными артериальным фильтром , педиатрический. Вес пациента от 10 до 20 кг. Наличие биосовместимого покрытия. Тип мембраны: Микропористый полипропилен. Наличие порта входа/выхода воды внизу оксигенатора. Наличие краника деаэрации. Рекомендованное время работы без замены, не менее: 6 часов. Первичный объем заполнения оксигенатора, не более: 81 мл. Первичный объем заполнения оксигенатора с артериальным фильтром, не более: 99 мл. Минимальный кровоток, не более: 0.2 л/мин. Максимальный кровоток, не менее: 2,8 л/мин. Коэффициент теплообмена (при потоке воды 10 л/мин и скорости кровотока 1 л/мин): не менее 0.77. Поверхность газообменной мембраны, не более: не более 0.8 кв.м. Материал теплообменника: Полиуретан. Площадь теплообменника, не более: 0,15 кв.м. Перепад давления (при скорости кровотока 1 л/мин): не более 80 мм.рт.ст. Перенос кислорода (при кровотоке 1 л/мин): не менее 150 мл/мин. Перенос CO2 (при кровотоке 1 л/мин): не менее 100 мл/мин. Наличие интегрированного артериального фильтра в оксигенатор. Размер пор артериального фильтра: не более 33 микрон. Наличие полностью прозрачного корпуса в части мембран оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Наличие возможности работы с анестезиологическими газами (Изофлюраном и Севофлюраном). Наличие интегрированного кардиотомного и венозного фильтров. Наличие порта для подключения резервуара к контроллеру вакуума для улучшения венозного оттока. Рекомендованное время работы без замены, не менее: 6 часов. Наличие возможности использования резервуара для постоперационного дренажа грудной клетки. Наличие подвижного порта входа крови. Объем, не более: 1700 мл. Минимальный рабочий уровень, не более: 30 мл. Размер пор кардиотомного фильтра: не менее 40 микрон. Максимальный кровоток (кардиотомной крови), не менее: 1.8 л/мин. Максимальный кровоток (венозной крови): не менее: 2.8 л/мин. Максимальный кровоток (комбинированной крови), не менее: 2.8 л/мин. Наличие двух раздельных систем фильтрации. Наличие возможности раздельного пеногашения венозной и кардиотомной крови. Наличие возможности раздельной фильтрации венозной и кардиотомной крови. Наличие возможности вращения портов входа крови. Наличие мембраны контроля избыточного давления в резервуаре. Наличие предохранительного клапана сброса положительного и отрицательного давлений. Наличие системы магистралей: с цветовой кодировкой в отдельной стерильной упаковке: трубки полихлорвиниловые с жесткостью 75 Sh, артерио-венозная линия 3/8" х3/32", длиной не менее 150 см, дополнительная артериальная линия 1/4", длина не менее 150 см, 3 дренажные/отсосные магистрали, длиной не менее 150 см, коннекторы прямые 1/4"х1/4", 1/4" х3/8" с соединением Луер-Лок, конектор-тройник 3/8"х1/4"х1/4 в отдельных стерильных пакетах, три дренажные отсосные магистрали (1/4") с силиконовыми вставками (1/4"), артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (1/4х3/8) , газовая линия (1/4) с фильтром не менее 80 см, магистраль с 2-мя спайк-иглами и зажимами типа Халкей Робертс для быстрого наполнения системы, магистраль для измерения давления с камерой давления, присоединенной к фильтру через трехходовый краник, дренажная линия артериального фильтра со встроенным обратным клапаном и трехходовым краном, дополнительный трехходовый краник и прямой коннектор 1/4 х 3/8 в отдельном стерильном пакете. | шт | 5 | 445000 | 2225000
4 | Инфузионные канюли (иглы-бабочки) для внутривенного доступа с удлинителем, размером G21(0.8х20мм) | Состав: Полиэтилен, акрилонитрил-бутадиен-стирол, ПВХ, хромоникелевая сталь. Безопасны для использования с инфузионным оборудованием, работающим под давлением. Состоит из пункционной иглы, гибких крылышек для надежной фиксации, гибкой прозрачной удлинительной линии длиной 30 см и съемной винтовой заглушки | шт | 100 | 70 | 7000
5 | Инфузионные канюли (иглы-бабочки) для внутривенного доступа с удлинителем, размером G23 (0.65х20мм) | Состав: Полиэтилен, акрилонитрил-бутадиен-стирол, ПВХ, хромоникелевая сталь. Безопасны для использования с инфузионным оборудованием, работающим под давлением. Состоит из пункционной иглы, гибких крылышек для надежной фиксации, гибкой прозрачной удлинительной линии длиной 30 см и съемной винтовой заглушки | шт | 300 | 70 | 21000
6 | Инфузионные канюли (иглы-бабочки) для внутривенного доступа с удлинителем, размером G25(0.5х15мм) | Состав: Полиэтилен, акрилонитрил-бутадиен-стирол, ПВХ, хромоникелевая сталь. Безопасны для использования с инфузионным оборудованием, работающим под давлением. Состоит из пункционной иглы, гибких крылышек для надежной фиксации, гибкой прозрачной удлинительной линии длиной 30 см и съемной винтовой заглушки | шт | 100 | 70 | 7000
7 | Перикардиальная заплата (Ксеноперикард) | Биологическая заплата из бычьего перикарда. Широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Размеры (см) 4 х 5, 5 х 7, 6 х 10, 10 х 12.5, по соггласованию с Заказчиком | шт | 4 | 200000 | 800000
3780000