| #### № п/п | #### Наименование | #### Техническая спецификация | #### Ед.изм |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### Шприцевой инфузионный насос в комплекте | Классификация: CF, Class II, защита от дефибрилляции. Тип модуля: Шприцевой, стыковка модулей без внешних устройств. Интерфейс: Меню на русском языке. Графический дисплей: Высокое разрешение, регулировка подсветки и контраста. Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл различных производителей. Определение объема шприца: Автоматическое. Смена типа используемого шприца без необходимости калибровки прибора: Наличие. Погрешность инфузии: ± 2%. Скорость инфузии: 0.01 – 1800 мл/ч, минимальный шаг 0.01 мл/ч. Задаваемый объем инфузии: 0.1 – 9999 мл, минимальный шаг 0.01 мл. Задаваемое время инфузии: 00ч01м – 99ч59м, минимальный шаг 1 мин. Изменение скорости: С/без остановки инфузии. Расчет скорости: По объему и времени; По дозе в г, мг, мкг, нг, ммоль, мЭкв, ккал, в мин/ч/24ч, на вес или площадь поверхности тела. Инфузия у новорожденных: Ввод веса с точностью до грамма. Скорость болюса: 1 - 1800 мл/ч. Объем болюса: 0.1 – 50 мл. Варианты болюсной инфузии: Болюс «по требованию»; Болюс с заданным объемом/временем/дозой; Ввод болюса в единицах/кг, единицах/площадь поверхности тела. Режим «Открытая вена»: Регулировка и отключение. Режим «Пауза»: С таймером обратного отсчета. Список Лекарств: Сохранение до 1500 препаратов; 10 концентраций для каждого препарата; группировка в 30 категорий, по 50 отделениям, по 16 пациентам. Параметры препаратов, доступные в программе насоса: Название, концентрация; скорость по умолчанию, мин., макс.; дозировка по умолчанию, мин., макс.; параметры болюса по умолчанию, мин. и макс. Память: Последние 1000 событий в реальном времени. Режим PCA: Наличие; подключение гарнитуры PCA. Режим инфузии по целевой концентрации (TCI): Наличие; выбор препаратов и алгоритмов. Встроенные фармакокинетические модели: Marsh; Sсhnider; Minto. Режим подхвата: Автоматическое начало инфузии препарата вторым насосом при окончания введения первым насосом; Система предварительной тревоги перед подхватом и подача информирующего сигнала после подхвата; Таймер обратного отсчета до подхвата; Система безопасности должна позволять использовать только идентичные шприцы в обоих насосах. Введение препаратов по заданным профилям: Режим ускорения и замедления, 3 фазы; Программируемый режим, 12 интервалов; Прерывистый режим, 2 фазы. Защита параметров: Три уровня доступа к параметрам инфузии. Защита от свободного потока: Автоматический фиксатор штока шприца, встроенный в насос. Загрузка и выгрузка шприца: Автоматическая. Окклюзионное давление: 9 уровней: от 75 до 900 ммHg. Дополнительная система динамического контроля скачков окклюзионного давления: Позволяет определять резкие скачки окклюзионного давления и подавать сигнал тревоги при отсоединении линии от пациента или неправильной постановке периферического катетера. Расширенные настройки уровней окклюзионного давления: Низкий уровень (2 ммHg); Средний уровень (8 ммHg); Высокий уровень (20 ммHg). Функция «Антиболюс»: Наличие. Сигнализация: Оптическая и звуковая. Индикаторы тревоги: Раздельная предупреждающая и тревожная сигнализация. Причины тревоги: Батарея разряжается/разряжена; окклюзия, шприц (почти) пуст; ошибка установки шприца; контроль дозы; объем введен; время истекло. Тип электропитания: 220В, 50 Гц. Низковольтный источник: 12В, постоянный ток. Тип аккумулятора: NiMH. Работа от аккумулятора: 8 ч при скорости 25 мл/ч. В комплектацию входит блок питания. | #### комплект |
| #### 2 | #### Прямой лабораторный микроскоп с камерой-монитором | Прямой медицинский лабораторный микроскоп с камерой-монитором планшетного типа Оптическая система: Оптическая ахроматическая система, скорректированная на бесконечность. Методы наблюдения: Включено - может использоваться для исследований в светлом поле проходящего света; Опционально – возможна доукомплектация модулями и комплектующими для наблюдений во флуоресцентном отраженном свете (опциональный осветитель с не менее, чем 2-мя фильрами с LED и ртутной лампой), фазовом контрасте, темном поле, поляризации). Окуляры: наличие широкопольных окуляров с высокой точкой обзора PL10X/22T, увеличение: 10х, поле зрения: не менее 22мм, эффективное расстояние до зрачка: не менее 19мм, настройка диоптрий +/-5. Объективы: • Наличие Объектива класса План Ахромат с увеличением 4x. Рабочее расстояние не менее 21,9 мм, числовая апертура не менее 0.1, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. • Наличие Объектива класса План Ахромат с увеличением 10x. Рабочее расстояние не менее 12,1 мм, числовая апертура не менее 0.25, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. • Наличие Объектива класса План Ахромат с увеличением 20x. Рабочее расстояние не менее 1,5 мм, числовая апертура не менее 0.45, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. • Наличие Объектива класса План Ахромат с увеличением 40x (подпружиненный). Рабочее расстояние не менее 0.36 мм, числовая апертура не менее 0.65, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм (Подходит для светлого поля и базовой флуоресценции). • Наличие Объектива класса План Ахромат масляноиммерсионного с увеличением 100x (подпружиненный). Рабочее расстояние не менее 0.18 мм, числовая апертура не менее 1,25. С коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм (Подходит для светлого поля и базовой флуоресценции). Фокусное расстояние объективов не менее 185 мм. Окулярный тубус: наличие тринокулярного тубуса Гемеля с углом наклона 30°, поворачиваемый на 360°, диапазон межзрачкового расстояния: не менее 50-75 мм, фиксированный спектроскопический уровень R:T=80%:20%. Револьвер объективов: наличие пяти-позиционного револьвера объективов. Столик: наличие механического столика размером не менее 150x140 мм, диапазон перемещения: не хуже 76x50мм, точность: не менее 0.1мм, с зажимными клипсами для образца. Конденсор: наличие конденсора системы Келера с числовой апертурой (N.A.) не менее 1.25 (со слотами для фазово-контрастных и темно-польных вставок). Фокусировочное устройство: наличие встроенного цельно-металлического (HPDC) корпуса микроскопа, наличие точного механизма трансмиссии на регулировочных винтах. Ход фокусировки: не менее 30мм, с настройкой натяжения и установкой верхнего лимита, шаг точной фокусировки: не хуже 0,002 мм. Осветитель проходящего света: наличие осветителя с широким диапазоном напряжения 100В-240В_AC50/60Гц, наличие высокоинтенсивной светодиодной (LED) лампы мощностью не менее 3Вт (пре-центрированная), с настраиваемой интенсивностью. Камера для фиксации и архивирования изображения: Наличие монитора размером не менее 10-ти дюймов со встроенной камерой разрешением не менее 4 МП, поворачиваемый на 360 градусов, выход USB2.0/AV/HDMI, карта памяти 4Gb SD, Источник питания: 12В3.3A. - Датчик изображения: не менее 1 / 2,5 "цветной 4-мегапиксельный CMOS; - Эффективный пиксель: не хуже 2592 * 1944; - Размер пикселя: не менее 2.2 * 2.2мкм; - ЖК-дисплей: не менее 9,7-дюймовый ЖК-экран 1024 * 768 IPS; - Частота кадров: не менее 30 кадров в секунду; - Разрешение: не хуже FULL HD; - Корпус: пластиковый корпус ABS + алюминиевый корпус, металлическая подставка - наличие; - Наличие регулировки баланса белого: автоматический / ручной; - Наличие операционной системы: не хуже Android 4.2.2; - Управление яркостью: Авто / ручной - наличие; - Цвет: R / G / B регулировка - наличие; - Замораживание: поддерживается; - OSD: наличие дизайна пользовательского интерфейса, управление мышью; - Улучшение края: поддерживается; - Воспроизведение фильмов и видео: поддерживается, многоцветная, регулируемая по размеру; - Поперечная и вертикальная линия: не менее 4 шт. Поперечной линии / вертикальной линии, подвижные и регулируемые по размеру; - Контраст изображения: поддержка контраста изображения; - Широкая динамика: поддерживается; - Измерение: поддерживается; - Цифровой шумоподавитель: поддерживается; - Интерфейс SD-карты: не хуже SD2.0, стандартный размер, невизуальный дизайн, максимальный объем памяти не менее 8Gb; - Интерфейс HDMI: наличие стандартного выхода HDMI (тип A), возможность подключения любых устройств с HDMI-интерфейсом (мониторы, проекторы и др.); - Интерфейс USB: наличие стандартного интерфейса usb2.0 (тип A). Дополнительные аксессуары: Наличие сетевого кабеля, ключей для монтажа и пылезащитного чехла. | #### комплект |
| #### 3 | Прямой клинический экспертный микроскоп | Прямой клинический экспертный микроскоп Оптическая система: Оптическая цветная система, скорректированная на бесконечность. Методы наблюдения: Включено - может использоваться для исследований в светлом поле проходящего света; Опционально – возможна доукомплектация модулями и комплектующими для наблюдений во флуоресцентном отраженном свете (опциональный осветитель с не менее, чем 4-мя модулями с LED лампой или не менее, чем 6-ю модулями с ртутной лампой), фазовом контрасте, темном поле, поляризации). Окулярный тубус: наличие тринокулярного тубуса с углом наклона не менее 30° и не более 40°, поворачиваемый на 360°, диапазон межзрачкового расстояния: не менее 54-75 мм, фиксированный спектроскопический уровень R:T=50%:50%. Окуляры: наличие широкопольных окуляров с высокой точкой обзора PL10X/22T, увеличение: 10х, поле зрения: не менее 22мм, эффективное расстояние до зрачка: не менее 19мм, настройка диоптрий +/-5. Объективы: • Наличие Объектива класса План Ахромат с увеличением 4x. Рабочее расстояние не менее 21,9 мм, числовая апертура не менее 0.1, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. • Наличие Объектива класса План Ахромат с увеличением 10x. Рабочее расстояние не менее 12,1 мм, числовая апертура не менее 0.25, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. • Наличие Объектива класса План Ахромат с увеличением 20x. Рабочее расстояние не менее 1,5 мм, числовая апертура не менее 0.45, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. • Наличие Объектива класса План Ахромат с увеличением 40x (подпружиненный). Рабочее расстояние не менее 0.36 мм, числовая апертура не менее 0.65, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм (Подходит для светлого поля и базовой флуоресценции). • Наличие Объектива класса План Ахромат масляноиммерсионного с увеличением 100x (подпружиненный). Рабочее расстояние не менее 0.18 мм, числовая апертура не менее 1,25. С коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм (Подходит для светлого поля и базовой флуоресценции). Фокусное расстояние объективов не менее 185 мм. Револьвер объективов: наличие пяти-позиционного револьвера объективов. Столик: Наличие двуслойного механического поворачиваемого столика размером не менее 175х145мм, специально произведенный с анти-коррозийным и анти-смещающимся покрытием; Винт управления по осям X и Y с правой или левой стороны. Диапазон перемещения не менее 76х50мм. Точность перемещения: не менее 0,1мм, с зажимными клипсами для образца. Конденсор: наличие ахроматического конденсора с числовой апертурой (N.A.) не менее 1.2/0.22 (со слотами для фазово-контрастных и темно-польных вставок). Фокусировочное устройство: Коаксиальная фокусировочная система с настройкой верхнего предела и уровня натяжения, ход грубой фокусировки: не менее 30мм, с настройкой натяжения и установкой верхнего лимита, шаг точной фокусировки: не более 0,002 мм. Настраиваемая высота фокуса. Освещение: наличие осветителя проходящего света по Келеру с широким диапазоном напряжения 100В-240В_AC50/60Гц, наличие светодиодной (LED) лампы мощностью не менее 3Вт, с настраиваемой интенсивностью. Наличие возможности установки лампы без переворачивания или наклона штатива микроскопа. Дополнительные аксессуары: Наличие сетевого кабеля, ключей для монтажа и пылезащитного чехла. | #### комплект |
| #### 4 | #### Хирургический аспиратор / электротсос | Общие характеристики и характеристики панели управления - Возможность регулировки вакуумного давления и наблюдения за уровнем установленных параметров вакуума на легкодоступной панели управления - Не требующий техобслуживания, бесшумный, без вибрационный насос безмасленного типа - Система защиты мотора - Поплавок и гидрофобный фильтр, встроенные в аппарат, предупреждают перелив и попадание жидкости в мотор насоса Характеристики емкости - Емкости, пригодные для стерилизации, удобные для транспортировки благодаря ручки, с указанием мер и сборных емкостей объемом 3-5 литра Одноразовая емкость - Дополнительная возможность использования одноразовых емкостей с установочным комплектом Стерильная эксплуатация - Аспирационная канюля представляет собой емкость для наконечника, обеспечивающую сохранение наконечника в дезинфицирующем растворе до момента применения. Дизайн корпуса - Очищаемый алюминиевый корпус обладает устойчивостью к ударам и пригоден для дезинфицирующих процедур больничных условий Эргономичный дизайн - Четыре колеса, на двух из которых установлен тормоз, обеспечивается легкость перемещения - Соответствует международным стандартам, уровень шума 55 децибел позволяет создать комфорт для сотрудников операционной Технические характеристики: Общие. Описание; Хирургический аспиратор. Банки для сбора секреции; 2 пластиковые по 5 л банки. Выбор банки; При помощи переключателя. Расход воздуха; Не менее 60 л/мин. Уровень шума; Макс. 55 Дб. Характеристики насоса; Масляный, бесшумный вакуумный насос. Мощность насоса; Не менее 0,35 кВт. Характеристики колес; 4 колесика, 2 из которых с тормозом. Классификация; Класс IIa (MDD 93/42 EEC). Стандартизация; EN ISO 10079-1, EN 60601-1. Электрические. Входное напряжение; 220-240 В АС, 50-60 Гц. Мощность устройства; Не менее 400 Вт. Класс защиты электрооборудования; Класс I. Материал. Материал корпуса; Основной корпус изготовлен из алюминия. Верхний / нижний материал; ABS пластик. Стерилизация банок. Банки для сбора секреции должны подвергаться стерилизации при температуре не менее 130°C на протяжении 3,5-5 минут или не менее 120°C на протяжении 10 минут. Комплектация Наименование; Кол-во. Хирургический аспиратор с пластиковыми емкостями; 1 шт. - Сборочная банка, 5л; 2 шт. - Катетеровый резервуар и несущая часть; 2 шт. - Силиконовый респираторный шланг, 2м; 2 шт. - Силиконовый респираторный шланг, 50см; 2 шт. - Силиконовая вакуумная банка; 2 шт. - Гидрофобный фильтр; 10 шт. | #### комплект |
| #### 5 | #### Монитор пациента | - ЭКГ, SpO2, НИАД, Температура, Дыхание. - Определение электрокардиостимулятора на волновом дисплее ЭКГ - Уровень ST, Желудочковая экстрасистолия - встроенный термопринтер - Печать графических и цифровых трендов - Не менее 10” цветной плоский ЖК-монитор высокого разрешения - Возможность работы в автономном режиме на аккумуляторах - Тональный сигнал SpO2 - Память цифровых трендов на более 100 часов - Предназначен и для новорожденных - Прямая передача данных во время транспортировки оборудования - Обновление программного обеспечения через интернет - Интерфейс – русскоязычный - Наличие светодиодной подсветки - Наличие режима больших цифр - Наличие автоматической установки пределов тревог по измеренным параметрам для данного пациента - Наличие аккумулятора - Наличие Ручки для переноски Мониторируемые параметры. ЭКГ 3, 5 каналов; Наличие. SpO2; Наличие. Неинвазивное АД; Наличие. Температура; 2 каналов. CO2 в боковом потоке; Наличие. Количество отведений; 3, 5. Отведения; I; II; III; avR; avL; avF; V. Усиление; х0,125, х0,25, х0,5, х1, х2, х4, авто. Скорость развертки; 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с. Определение импульсов кардиостимулятора; Амплитуда не уже от ±2 до ±700 мВ Ширина не уже от 0,1 до 2 мс. Определение комплекса QRS; Наличие. Анализ сегмента ST с сохранением не менее 20 контрольных сегментов ST и наложением контрольных сегментов на текущие; Наличие. Определение летальных аритмий; Наличие. Анализ аритмий; 23 типов. Диапазон ST-сегмента; от -2,0 мВ до 2.0 мВ. Коэффициент подавления сигналов; Режим диагностики: не менее 90 дБ Режим мониторинга: не мнее 105 дБ Хирургический режим: не мнее 105 дБ Режим ST: не мнее 105 дБ. Диапазон ЧСС; Взрослые: от 15 до 300 уд/мин Дети/Новорожденные: от 15 до 350 уд/мин. Погрешность ЧСС; ±1 уд/мин или ±1%. Разрешене ЧСС; 1 уд/мин. Характеристики измерения дыхания. Метод; Импедансный. Отведение; I или II по выбору пользователя. Скорость развертки; 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с. Диапазон измерений; Взрослые: от 0 до 120 дых/мин Дети/Новорожденные: от 0 до150 дых/мин. Разрешение; 1 дых/мин. Погрешность; ±2 дых/мин или ±2% (при 7 - 150 дых/мин). Время тревоги по апноэ; 10 с, 15 с, 20 с, 25 с, 30 с, 35 с, 40 с. Характеристики измерения SpO2. Диапазон измерений; 0 – 100%. Разрешение; 1%. Погрешность; ±3% (70-100%). Отображение значения индекса перфузии; Наличие. Диапазон ЧП; 20 – 254 уд/мин. Разрешение ЧП; 1 уд/мин. Погрешность ЧП; ±3 уд/мин. Характеристики измерения НИАД. Метод; Осциллометрический. Режимы; Ручной, автоматический, непрерывный. Измеряемые параметры; Систолическое, диастолическое и среднее давление, частота пульса. Длительность цикла в непрерывном режиме; 5 минут. Интервалы измерений в автоматическом режиме; 1; 2; 2,5; 3; 5; 10; 15; 20; 30; 60; 90; 120; 180; 240; 480 мин. Диапазон измерения систолического давления; Взрослые: от 40 до 270 мм рт. ст. Дети: от 40 до 200 мм рт. ст. Новорожденные: от 40 до 135 мм рт. ст.. Диапазон измерения диастолического давления; Взрослые: от 10 до 210 мм рт. ст. Дети:от 10 до 150 мм рт. ст. Новорожденные:от 10 до 100 мм рт. ст.. Диапазон среднего давления; Взрослые: от 20 до 230 мм рт. ст. Дети:от 20 до 165 мм рт. ст. Новорожденные:от 20 до 110 мм рт. ст.. Разрешение; Не более 1 мм рт.ст.. Погрешность; Максимальное стандартное отклонение: не более 8 мм рт. ст. Максимальная средняя погрешность: не более ±5 мм рт. ст.. Единицы измерения; мм рт.ст., кПа. Диапазон начального давления накачивания манжеты; Взрослые: от 80 до 280 Дети: от 80 до 210 Новорожденные: от 60 до 140. Программная защита от избыточного давлениия; Наличие. Максимальное время измерения давления; Взрослые/дети: не более 180 с Новорожденные: не более 90 с. Диапазон ЧП; От 40 до 240 уд./мин. Характеристики измерения температуры. Метод; Термическое сопротивление. Количество каналов измерения; Не менее 2. Диапазон измерений; 0 – 50оС. Разрешение; Не более 0,1 оС. Погрешность; Не более ±0,1 оС. Кол-во каналов; Не менее 2. Параметры; Т1; Т2; Δ Т. Единицы измерения; оС, F. Комплектация: Наименование; Кол-во. Монитор пациента: (ЭКГ, ЧСС, дыхание, SpO2, НИАД, температура); 1 шт.. ЭКГ-кабель, в комплекте с проводами и электродами; 1 шт.. Трубка НИАД 3.5м с коннектором, для взрослых\детей\новорожденных; 1 шт.. Манжета НИАД многоразовая для новорожденных (3-6 см, 4-8 см, 7-12 см); 3 шт.. Кабель соединительный SpO2; 1 шт.. Датчик пульсоксиметрический неонатальный многоразовый для пациентов менее 3 кг; 1 шт.. Литий-ионная батарея; 1 шт.. Кабель сетевой; 1 шт.. Инструкция пользователя на русском языке; 1 шт.. | #### комплект |
| #### 6 | #### Электрокардиограф 12-канальный стационарный | ## Главные характеристики - 12-канальный ЭКГ с цветным сенсорным экраном для одновременной записи и печати по 12 отведениям - Сенсорный экран не менее 5” показывающий 3, 6 или 12 отведений - Комбинированная буквенно-цифровая и функциональная клавиатура и кнопки сенсорного экрана - Индикация контакта каждого электрода - Ширина бумаги: не менее 100 мм - Вид бумаги: рулон - Вид печати: термо - Прямое соединение ЭКГ с принтером (через USB, без использования компьютера, печать на бумаге А4) - Возможность ЭКГ исследования с использованием отведений по Небу «ЭКГ исследование с помощью грудных отведений с правой половины грудной клетки: V3R, V4R, V5R, V6R» - Возможность распечатки электрокардиограммы по стандарту Кабрера - Чувствительность: 2,5; 5; 10; 20 мм/мВ - Адаптивный, сетевой фильтр: 50−60 Гц - Фильтр мышечных артефактов (тремора): 25, 35 Гц - Фильтры базовой линии: 0,05 (3,2 с), 0,11 (1,5 с), 0,25 (0,6 с), 0,50 (0,3 с), 1,50 (0,1 с), сплайны - Автоматические фильтры: автоадаптивный - Количество печатаемых отведений: 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2 - Сохраняет до не менее 200 записей ЭКГ - Настройка всех параметров под каждого пользователя - Ручной и автоматический режимы работы - Длинные записи ЭКГ - Синхронная передача в реальном времени в автоматическом режиме работы - Настраиваемая синхронизация ЭКГ записи - Защита от дефибрилляции - Определение кардиостимулятора: 100 мкс / Функция обнаружения частоты 40 000 Гц - База данных записей для открытия, просмотра и печати последних записей ЭКГ и карт пациентов. - Карта пациентов включает информацию: Ф.И.О., дата рождения, пол, вес, артериальное давление, рост, наличие/отсутствие кардиостимулятора, номер карты. Карта пациента включает 2 дополнительных пункта, которые могут заполняться врачом самостоятельно. - Информация, отображаемая на экране во время исследования: до 12 отведений, скорость печати, чувствительность, фильтры, отсоединенные электроды, ЧСС, фамилия и имя пациента, сообщение об ошибках. - Информация, распечатываемая на ЭКГ бумаге: название клиники, дата и время исследования, фамилия и имя пациента, отведения и их названия, скорость печати, чувствительность, фильтры, усредненные отведения, амплитуды сегментов, ЧСС, временные интервалы, углы электрических осей и их графическое изображение, обзор ритма, текстовая или кодовая интерпретация. Возможность печати сетки на бумаге. - Питание от сети и от аккумулятора - Многоязычное меню – Программное обеспечение на русском языке и казахском языках - Диагностический модуль - таблица анализа (временные интервалы, амплитуды сегментов, расчет электрических углов и частота сердечного ритма) - интерпретация словами - усреднение (усреднение комплексов с опциональной маркировкой базиса) - обзор сердечного ритма за последние 10 сек. - анализ характеристик кардиостимулятора (измерение импульсов и маркировка сносок) ## Технические параметры Экран:; Сенсорный. размеры (дюйм); Не менее 5”. разрешение (пикс); VGA. Разрешение принтера; 200 пиксель по оси Y, 500 пиксель по оси X. Количество отведений; 12. Количество каналов; 12. Количество отображаемых отведений; 3/6/12. Измеряемые отведения; I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Набор электродов + детские; R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6. Количество печатаемых отведений:. в auto профиле; 3, 4, 6, 12, 3×4+1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1, 6×2+1, 6×2+2. в manual профиле; 3, 4, 6, 12. в long профиле; 2. Длительность записи:. в профиле auto (сек); 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80. в профиле long (мин); 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10. Запись в профиле auto; синхронизировано, последовательно. Питание; 198−252 В (230 номинально), переменный ток;. Потребляемая мощность; 40 ВА. Частота; 50−60 Гц. Частотный диапазон:. для +10% / -30%; 0,049–170 Гц. для +10% / -10%; 0,67–40 Гц. Точность амплитуды; 2%. Точность времени; 2%. Шум квантования; 3,9 мкВ. Входной шум; <8 мкВ. Разрядность АЦП; 13 бит. Дискретность АЦП; 13 бит. Частота дискретизации; 2000 Гц / 12 отведений, 18 000 Гц / 1 отведение. Динамический диапазон; переменный ток: ±15,9 мB. Напряжение поляризации; постоянный ток: ±400 мB. Входное сопротивление; >20 МОм. Режим подавления помех; >98 дБ. Стандарты безопасности; IEC 601-1, IEC 601-2-25, IEC 601-1-2, IEC 601-1-4. Класс электробезопасности; II в соответствии с IEC 536. Емкость аккумулятора; Автоматический режим: до 30 распечаток; ручной режим: до 30 мин печати; режим ожидания: до 90 мин.. Время заряда аккумулятора; макс. 4-6 часов (при полной разрядке). Тип рабочей части; CF. Подключение к компьютеру; RS232, USB. Комплектация: - 12-канальный ЭКГ с диагностическим модулем и не менее 5'' сенсорным цветным экраном - 1 шт. - электрод для конечностей AgCl - 4 шт. - грудной электрод AgCl - 6 шт. - грудной детский электрод – 6 шт - кабель пациента для ЭКГ - 1 шт. - гель ЭКГ - 1 шт. - ЭКГ бумага - ширина не менее 100мм - 1 шт. | #### комплект |
| #### 7 | #### Фиброгастроскоп | Фиброгастроскоп - Для исследования желудочно-кишечного тракта. Направление обзора: прямое. Глубина резкости: не хуже 3-100 мм. Угол поля зрения: не менее 105°. Диаметр дистального конца: не более 8 мм. Диаметр гибкой части: не менее 7,9 мм. Углы изгиба вверх: не менее 210°. Углы изгиба вниз: не более 90° Углы изгиба влево: не более 100° Углы изгиба вправо: не более 100° Диаметр инструментального канала: не менее 2,2 мм. Рабочая длина: не более 1030 мм. Общая длина: не более 1350 мм. Источник света эндоскопический: Встроенная воздушная помпа (воздушная помпа может быть отключена для проведения исследований, не нуждающихся в инсуффляции). Электропитание: 230 В переменного тока. Частота: 50 Гц. Яркость мощной галогенной лампы (150 Вт) может вручную регулироваться в зависимости от типа терапевтической процедуры. Охлаждение принудительное, воздушное. Лампа: галогеновая лампа (15В, 150Вт). Размеры (Ш x В x Г): не более 195 x 215 x 350 мм. Комплект поставки: Фиброгастроскоп - 1 шт. Источник света эндоскопический - 1 шт. Тестер для проверки герметичности - 1 шт. Резервуар для воды - 1 шт. Чемодан для транспортировки эндоскопов - 1 шт. | #### комплект |