ТОО «DAMU-MEDICAL»

Лот №5 Монитор пациента

Товар не соответствует по следующим позициям:

| Техническая спецификация Заказчика |  | ТОО «DAMU-MEDICAL» Монитор пациента IMEC 12 в комплекте с принадлежностями, Китай, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co, Ltd, РК-МТ-7№013072 |
| --- | --- | --- |
| Комплектация: |  |  |
| Манжета НИАД многоразовая для новорожденных (3-6 см, 4-8 см, 7-12 см) | 3 шт. | Отсутствует в ТС потенциального поставщика |
| Датчик пульсоксиметрический неонатальный многоразовый для пациентов менее 3 кг | 1 шт. | Отсутствует в ТС потенциального поставщика |

ТОО «Гелика»

Лот №2 Прямой лабораторный микроскоп с камерой-монитором

Товар не соответствует по следующим позициям:

| Техническая спецификация Заказчика | ТОО «Гелика» Видеомикроскоп лабораторный тринокулярный МС100 XP Eco, Австрия, MICROS Productions und Handelsges.m.b.H, РК-МТ-7№003231 |
| --- | --- |
| Объективы: • Наличие Объектива класса План Ахромат с увеличением 20x. Рабочее расстояние не менее 1,5 мм, числовая апертура не менее 0.45, с коррекцией для покровного стекла толщиной 0.17 мм. Камера для фиксации и архивирования изображения: Наличие монитора размером не менее 10-ти дюймов со встроенной камерой разрешением не менее 4 МП, поворачиваемый на 360 градусов, выход USB2.0/AV/HDMI, карта памяти 4Gb SD, Источник питания: 12В3.3A. | Отсутствует объектив с увеличением 20х Отсутствует монитор |

ТОО «UniLand»

Лот №5 Монитор пациента

Товар не соответствует по следующим позициям:

|  | Техническая спецификация Заказчика | ТОО «UniLand» Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной ПР6-03 "Тритон", Россия, ООО "Фирма Тритон ЭлектроникС", РК-МТ-7№014581 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон ЧСС | Взрослые: от 15 до 300 уд/мин Дети/Новорожденные: от 15 до 350 уд/мин | Нижняя граница не более 0, Верхняя граница не менее 350 |
| Характеристики измерения дыхания |  |  |
| Диапазон измерений | Взрослые: от 0 до 120 дых/мин Дети/Новорожденные: от 0 до150 дых/мин | Нижняя граница не более 0, Верхняя граница не менее 160 |
| Характеристики измерения SpO2 |  |  |
| Диапазон измерений | 0 – 100% | Нижняя граница не более 10, Верхняя граница не менее 100 |
| Характеристики измерения НИАД |  |  |
| Диапазон измерения систолического давления | Взрослые: от 40 до 270 мм рт. ст. Дети: от 40 до 200 мм рт. ст. Новорожденные: от 40 до 135 мм рт. ст. | Нижняя граница не более 0, Верхняя граница не менее 300 |
| Диапазон измерения диастолического давления | Взрослые: от 10 до 210 мм рт. ст. Дети: от 10 до 150 мм рт. ст. Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст. | Нижняя граница не более 0, Верхняя граница не менее 300 |
| Диапазон среднего давления | Взрослые: от 20 до 230 мм рт. ст. Дети:от 20 до 165 мм рт. ст. Новорожденные: от 20 до 110 мм рт. ст. | Нижняя граница не более 0, Верхняя граница не менее 300 |
| Характеристики измерения температуры |  |  |
| Диапазон измерений | 0 – 50оС | Нижняя граница не более 0, Верхняя граница не менее 50 |
| Гарантия | не менее 37 месяцев с даты ввода в эксплуатацию | Гарантийный срок эксплуатации, не менее 2 лет |

ТОО «Юникс Мед»

Лот №5 Монитор пациента

Товар соответствует по следующим позициям:

|  | Техническая спецификация Заказчика | ТОО «Юникс Мед» Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной ПР6-03 "Тритон", Россия, ООО "Фирма Тритон ЭлектроникС", РК-МТ-7№014581 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон ЧСС | Взрослые: от 15 до 300 уд/мин Дети/Новорожденные: от 15 до 350 уд/мин | Нижняя граница не более 0, Верхняя граница не менее 350 |
| Характеристики измерения дыхания |  |  |
| Диапазон измерений | Взрослые: от 0 до 120 дых/мин Дети/Новорожденные: от 0 до150 дых/мин | Нижняя граница не более 0, Верхняя граница не менее 160 |
| Характеристики измерения SpO2 |  |  |
| Диапазон измерений | 0 – 100% | Нижняя граница не более 10, Верхняя граница не менее 100 |
| Характеристики измерения НИАД |  |  |
| Диапазон измерения систолического давления | Взрослые: от 40 до 270 мм рт. ст. Дети: от 40 до 200 мм рт. ст. Новорожденные: от 40 до 135 мм рт. ст. | Нижняя граница не более 0, Верхняя граница не менее 300 |
| Диапазон измерения диастолического давления | Взрослые: от 10 до 210 мм рт. ст. Дети: от 10 до 150 мм рт. ст. Новорожденные: от 10 до 100 мм рт. ст. | Нижняя граница не более 0, Верхняя граница не менее 300 |
| Диапазон среднего давления | Взрослые: от 20 до 230 мм рт. ст. Дети:от 20 до 165 мм рт. ст. Новорожденные: от 20 до 110 мм рт. ст. | Нижняя граница не более 0, Верхняя граница не менее 300 |
| Характеристики измерения температуры |  |  |
| Диапазон измерений | 0 – 50оС | Нижняя граница не более 0, Верхняя граница не менее 50 |
| Гарантия | не менее 37 месяцев с даты ввода в эксплуатацию | Гарантийный срок эксплуатации, не менее 2 лет |