## Лист2
Медицинские изделия
Присутствовал представитель
№ | Наименование | Характеристика, лекарственная форма | Единица измерения | Количество | Цена | Сумма | ТОО "Clever Medical" | ТОО "Сапа Мед Астана" | ТОО "AS Medical" | ТОО "Круана" | "ТОО Medical Active group" | ПК "Витанова " | "ИП KazMedKapital" | ТОО "Арша" | ТОО "Medical Marketing group kz" | ТОО "Фарм люкс" | ИП "Нам" | ТОО "Гелика" | ТОО "ABMG Expert" | ТОО "Алма-Мед" | ТОО "Med life Sciences" | ТОО "Damu-Medical" | ТОО "ЕврАзЭС Холдинг" | ТОО "MAYA Pharm" | ТОО "Dariya medica (Дарья Медика) | Победители
1 | Анестезиологические дыхательные контуры | Контур дыхательный педиатрический гладкоствольный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2*0,8 м- 1,6м, равноплечный, материал "Smootbore", с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм с герметизирующими "not loosing" заглушками на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, снабжённом внешней тестирующей, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника поворотного типа, малого сопротивления, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c жёстким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м c жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F. Материал: ПВХ, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 150 | 17946 | 2691900 | [10 empty] | 17946 | [8 empty] | ИП "Нам"
Дыхательный контур взрослый, детский, неонатальный, РК-ИМН-5№016280
2 | Контур дыхательный 1,8л с мешком 0,5л и клапаном контроля давления | Контур дыхательный полуоткрытый, классификация для наркоза с ИВЛ вручную. Контур- резервный дыхательный мешок 0,5 л на тройнике с регулируемым детским клапаном ограничения давления РПК (регулируемый предохранительный клапан), с угловым соединителем на пациента 22М/15F с портом Луер Лок с герметизирующей "not loosing" заглушкой и предохранительным колпачком. Шланг подачи свежей газовой смеси длиной 1,8 м, диаметр 10 мм. Принадлежности: соединитель 22F/15F, эластомерный соединитель 15F/эластомерный разъём 6-9мм. Материал: полипропилен, полиэтилен, эластомер, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 100 | 9610 | 961000 | [10 empty] | 9610 | [8 empty] | ИП "Нам"
Дыхательный контур взрослый, детский, неонатальный, РК-ИМН-5№016280
3 | Контур дыхательный гладкоствольный неонатальный 10мм 1,2м с влагосборником самозаполняющейся камерой увлажнения конфегурируемый | Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи закиси азота, внутренний диаметр шлангов 10мм, длинна 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, шланги гладкоствольные (материал "Smootbore"), с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента), Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями 15М на аппарат, с дополнительным шлангом 0,8м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители 22М-22F и 10М-10F с портами 7,6мм с гермокрышкой, соединитель 10М-15М - 2шт., дополнительный гладкоствольный шланг 10мм с соединителем 10М-10М с портом 7,6мм с гермокрышкой и 10F длиной 0,4м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 80 | 18480 | 1478400 | [10 empty] | 17346 | [8 empty] | ИП "Нам"
Дыхательный контур взрослый, детский, неонатальный, РК-ИМН-5№016280
4 | Фильтр дыхательный | Включает в себя более чем 99,999% эффективный бактериальный/вирусный фильтр для предотвращения распространения инфекций. Объем дыхательный (мл) 100-1200. Мертвое пространство (мл) 49. Вес 27 гр. Эффективное время работы 24 часа. Сопротивление 30л/мин-110 Ра. Изготовлен из чистого сополимера бутадиена и стирола сополимера, стиролакрилонитрила , полиэтилена, полиэстера, полипропилена. | шт | 1000 | 1750 | 1750000 | [9 empty] | 874 | 497 | [5 empty] | 1380 | 500 |  | ИП "Нам"
[16 empty] | Фильтр HME бактериально/вирусный SBC из "Дыхательные системы Rvent", РК-ИМН-5№017663 | Вирусо-бактериальный фильтр (с/без функции тепловлагообмена), РК-ИМН-5№016465 | [5 empty] | Фильтр HME бактериально/вирусный SBC из "Дыхательные системы Rvent", РК-ИМН-5№017663 | Фильтр HME бактериально/вирусный SBC из "Дыхательные системы Rvent", РК-ИМН-5№017663
5 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) неонатальная (вес 0 - 10 кг), объём 280 мл, с клапаном давления. Маска размер 1 или 2 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) неонатальная (вес 0 - 10 кг), объём 280 мл, с дыхательным объёмом 100мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 20 bpm для потока 5 л/мин-68%, 10 л/мин-92%, 15 л/мин-97%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая манжета с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 1 или 2 (по заявке Закакзчика). Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. | шт | 250 | 11280 | 2820000 | [10 empty] | 9178 | [5 empty] | 7990 | 9600 |  | ТОО "ЕврАзЭС Холдинг"
[17 empty] | Ручной мешок для ИВЛ типа "Амбу", РК-ИМН-5№010960 | [5 empty] | Мешок Амбу ручной,РК-ИМН-5№014390 | Реанимационные системы AERObag® для ручной искусственной вентиляции легких, с принадлежностями, РК-ИМН-5№014380
6 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) для детей (вес 10-30 кг), объём 550мл. Маска размер 2 или 3 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) для детей (вес 10-30 кг), объём 550мл, с дыхательным объёмом 300мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым Male Sure Lock, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 20 bpm для потока 5 л/мин-60%, 10 л/мин-90%, 15 л/мин-95%), подсоединяемый через штуцер , сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 2 или 3 (по заявке Заказчика). Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | шт | 100 | 18117 | 1811700 | [10 empty] | 9178 | [5 empty] | 8490 | 9600 |  | ТОО "ЕврАзЭС Холдинг"
[17 empty] | Ручной мешок для ИВЛ типа "Амбу", РК-ИМН-5№010960 | [5 empty] | Мешок Амбу ручной,РК-ИМН-5№014390 | Реанимационные системы AERObag® для ручной искусственной вентиляции легких, с принадлежностями, РК-ИМН-5№014380
7 | Мешок для ручной ИВЛ типа "амбу", для взрослых, с клапаном давления, объем 1,0 л. Маска размер 4 | Система для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) для взрослых (вес 30- 50 кг), объём 1,0 л, с дыхательным объёмом 750 мл (при сжатии двумя руками) и 550 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 bpm для потока 5 л/мин-55%, 10 л/мин-85%, 15 л/мин-92%), подсоединяемый через штуцер , сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) с угловым шарнирным коннектором и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 4.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. | шт | 50 | 23000 | 1150000 | [10 empty] | 9178 | [5 empty] | 9990 | 9600 |  | ИП "Нам"
[17 empty] | Ручной мешок для ИВЛ типа "Амбу", РК-ИМН-5№010960 | [5 empty] | Мешок Амбу ручной,РК-ИМН-5№014390, не соответствует ТС (объем 1500 мл) | Реанимационные системы AERObag® для ручной искусственной вентиляции легких, с принадлежностями, РК-ИМН-5№014380
8 | Маска анестезиологическая, детская, размер от 1 до 5 (по заявке Заказчика) | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания. Анестезиологическая маска размер 1-5 (размер по заявке Заказчика) анатомической формы, с эластичной полусферической манжетой со сложной лепестковой кофигурацией в районе прлегания к носу, манжета поперечноармированна в этой части для обеспечения герметичности. Форма и её объём оптимизированы под комбинированный двойной размер перекрывающий линейку стандартных размеров (вместо 6 или 7 размеров - 4) и под минимальное "мёртвое пространство", корпус профилирован под "пальцы" для удобства захвата. Соединительный коннектор 22F. Может быть укомплектована кольцом маскодержателя. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая | шт | 675 | 1073.6 | 724680 | [10 empty] | 520 | [6 empty] | 585 |  | ИП "Нам"
[17 empty] | Кислородная маска в комплекте, РК-ИМН-5№016718 | [6 empty] | Анестезиологическая маска одноразового использования, размером: №0, №1, №2, №3, №4, № 5, РК-ИМН-5№018612
9 | Аппарат Боброва / Пузырьковый увлажнитель однократного применения в обьеме 500мл | Увлажнитель кислородный пузырьковый с ёмкостью для кислородотерапии. Увлажнение не менее 92%, со стандартным (Евро) М12-«гайка» соединением с расходомером, трубка распылителя длиной 17см с сетчатым диффузором, сигнальный клапан с настройкой на 4л/мин со звуковой сигнализацией, выходной пластиковый конический штуцер 6мм для подсоединения стандартного кислородного шланга, пластиковая термостойкая ёмкость для стерильной жидкости с заполнением min 100-max 500 ml. Материалы: поливинилхлорид, полипропилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 100 | 2600 | 260000 | [10 empty] | 2600 | [8 empty] | ИП "Нам"
Увлажнитель воздуха пузырькового типа с колбой и адаптером расзодомера М12, РК-ИМН-5№014479
10 | Аспирационный катетер | с вакуумконтролем, стерильный, однократного применения. Размером (СН) 6 | шт | 1500 | 250 | 375000 |  |  | 65 | [8 empty] | 68 | 57 | 61 | [5 empty] | ТОО "ABMG Expert"
[9 empty] | Аспирационный катетер из "Набор для ингаляционной анестезии", РК-ИМН-5№013583, действителен был до 07.10.2019 | [8 empty] | Катетер аспирационный SURU ровный, с клапаном и с вакуум контролем стерильный, однократного применения размерами, FG 6 Индия, РК-ИМН-5№011451 | Катетер аспирационный SURU ровный, с вакуум контролем стерильный, однократного применения размерами, Индия, РК-ИМН-5№011451 | Аспирационный катетер, Китай, РК-ИМН-5№012583
11 | Аспирационный катетер | с вакуумконтролем, стерильный, однократного применения. Размером (СН) 8 | шт | 2500 | 68 | 170000 |  |  | 65 | [8 empty] | 68 | 57 | 60.9 | [5 empty] | ТОО "ABMG Expert"
[9 empty] | Аспирационный катетер из "Набор для ингаляционной анестезии", РК-ИМН-5№013583, действителен был до 07.10.2019 | [8 empty] | Катетер аспирационный SURU ровный, с клапаном и с вакуум контролем стерильный, однократного применения размерами, FG 8 Индия, РК-ИМН-5№011451 | Катетер аспирационный SURU ровный, с вакуум контролем стерильный, однократного применения размерами, Индия, РК-ИМН-5№011451 | Аспирационный катетер, Китай, РК-ИМН-5№012583
12 | Аспирационный катетер | с вакуумконтролем, стерильный, однократного применения. Размером (СН) 10 | шт | 100 | 68 | 6800 |  |  | 65 | [9 empty] | 57 | 61 | [5 empty] | ТОО "ABMG Expert"
[9 empty] | Аспирационный катетер из "Набор для ингаляционной анестезии", РК-ИМН-5№013583, действителен был до 07.10.2019 | [9 empty] | Катетер аспирационный SURU ровный, с вакуум контролем стерильный, однократного применения размерами, Индия, РК-ИМН-5№011451 | Аспирационный катетер, Китай, РК-ИМН-5№012583
13 | Воздуховод цельный р-р 1(6,5см) белый | Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента без герметизации перехода гортань-трахея. Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими, наконечником и срединной вставкой, размер 1 (6,5см), цвет белый. Материал: полипропилен, эластомер. | шт | 100 | 420 | 42000 | [10 empty] | 275 | [8 empty] | ИП "Нам"
Воздуховоды Guedel, РК-ИМН-5№016483
14 | Воздуховод цельный р-р 0(5,5см) серый | Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента без герметизации перехода гортань-трахея. Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой, размер 0 (5,5см), цвет серый. Материал: полипропилен, эластомер. | шт | 100 | 420 | 42000 | [10 empty] | 275 | [8 empty] | ИП "Нам"
Воздуховоды Guedel, РК-ИМН-5№016483
15 | Воздуховод цельный р-р 1,5(7,0см) желтый | Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента без герметизации перехода гортань-трахея. Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими, наконечником и срединной вставкой, размер 1,5 (7,0см), цвет жёлтый. Материал: полипропилен, эластомер. | шт | 100 | 420 | 42000 | [10 empty] | 337 | [8 empty] | ИП "Нам"
Воздуховоды Guedel, РК-ИМН-5№016483
16 | Воздуховод прозрачный надгортанный, размер 1 (2-5кг) | Воздуховод надгортанный для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Прозрачный воздуховод, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного эластомера, с блокатором надгортанника, с встроенным защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма проксимальной части воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с 15-миллиметровым коннектором 15М, размер 1 (для пациентов с массой тела 2-5кг, для проведения эндотрахеальной трубки 3,0мм). Маркировка: размера, весовой категории, идеального уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен высокого давления, полипропилен, эластомер специальный. Упаковка: индивидуальная, стерильная. | шт | 50 | 8100 | 405000 | [10 empty] | 8100 | [8 empty] | ИП "Нам"
Воздуховоды I-Gel надогортанный, РК-ИМН-5№014613
17 | Воздуховод прозрачный надгортанный, размер 2 (10-25кг) | Воздуховод надгортанный для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Прозрачный воздуховод, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного эластомера, с блокатором надгортанника, с встроенным защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма проксимальной части воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с 15-миллиметровым коннектором 15М, желудочным каналом с проксимальным портом, размер 2 (для пациентов с массой тела 10-25кг, для проведения эндотрахеальной трубки 5,0мм, для назогастрального зонда 12Fr). Маркировка: размера, весовой категории, идеального уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен высокого давления, полипропилен, эластомер специальный. Упаковка: индивидуальная, стерильная | шт | 65 | 8100 | 526500 | [10 empty] | 8100 | [8 empty] | ИП "Нам"
Воздуховоды I-Gel надогортанный, РК-ИМН-5№014613
18 | Воздуховод прозрачный надгортанный, размер 3 (30-50кг) | Воздуховод надгортанный для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Прозрачный воздуховод, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного эластомера, с блокатором надгортанника, с встроенным защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма проксимальной части воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с 15-миллиметровым коннектором 15М, желудочным каналом с проксимальным портом, размер 3 (для пациентов с массой тела 30-60 кг, для проведения эндотрахеальной трубки 6,0мм, для назогастрального зонда 12Fr). Маркировка: размера, весовой категории, идеального уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен высокого давления, полипропилен, эластомер специальный. Упаковка: индивидуальная, стерильная. | шт | 15 | 8100 | 121500 | [10 empty] | 8100 | [8 empty] | ИП "Нам"
Воздуховоды I-Gel надогортанный, РК-ИМН-5№014613
19 | Набор катетеров для эпидуральной анестезии | Эпидуральный катетер 20G/1000мм, двухслойная структура, атравматичный конусовидный кончик, три пары микроотверстий три встроенные Rg - полоски, Полиамид, без Латекса и Пластификаторов. Эпидуральная игла Туохи с размерами 18 G х 50мм. Плоский эпидуральный фильтр 0,2м. Шприц утраты сопротивления LOR 8мл, не содержит латекс. Шприц с конекторром Люэр лок 3мл. Фиксатор эпидурального фильтра. Коннектор катетера. | шт | 15 | 13211 | 198165 | [11 empty] | 13000 | [6 empty] | 5800 | ТОО "Dariya medica (Дарья Медика)
[18 empty] | Перификс ONE PEAD 200 игла Tvoxи G18 50мм для эпидуральной анестезии, фильтр, катетер 4512006, Германия, РК-ИМН-5№002663 | [6 empty] | Набор для эпидуральной анестезии (ZZOR) 18G, РК-ИМН-5№015330
20 | Набор катетеров для эпидуральной анестезии | эпидуральный катетер G24/750мм, двухслойная структура, атравматичный конусовидный кончик, три пары микроотверстий три встроенные Rg - полоски, Полиамид, без Латекса и Пластификаторов. Эпидуральная игла Туохи с размерами 20G х 50мм. Плоский эпидуральный фильтр 0,2м Шприц утраты сопротивления LOR 8мл, не содержит латекс. Шприц с конекторром Люэр лок 3мл. Фиксатор эпидурального фильтра. Коннектор катетера. | шт | 25 | 13211 | 330275 | [7 empty] | , |  |  |  | 13000 | [7 empty] | ТОО "Гелика"
Перификс ONE PEAD 200 игла Tvoxи G18 50мм для эпидуральной анестезии, фильтр, катетер 4512006, Германия, РК-ИМН-5№002663
21 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 24G 19мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 24G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 19,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.7 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 18 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | шт | 6000 | 132 | 792000 |  | 103 | 74.75 |  | 108 |  |  | 63.8 |  |  |  |  | 69 | 63 | 68 |  |  |  |  | ТОО "Алма-Мед"
[8 empty] | Внутривенная канюля TRO-VENOCATH novo plus, РК-ИМН-5№000192 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном Healflon, РК-ИМН-5№012137 |  | Канюля внутривенная одноразовая стерильная Vogt Medical, РК-ИМН-5№017480 |  |  | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном WELLCATH X Pus, РК-ИМН-5№019104 |  |  |  |  | Канюля внутривенная SURUFLON с катетером и инъекционным клапаном размером: 24G, Индия, РК-ИМН-5№018936 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном Healflon, РК-ИМН-5№012137 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном Healflon размером: 24G, Индия, РК-ИМН-5№012137
22 | Катетер (3-просветный) центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 5.5Fr (G20/22/22) диаметр 1.8 мм; длиной: 13см; в комплекте с принадлежностями для установки | Катетер (3-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 8-22 мл/мин, дистальная - 20-40 мл/мин. медиальная - 8-21 мл/мин Проводник (прямой; J-образный): 0.018” x 50см. Интродьюсерная игла: 20G; длиной 35 мм. В комплект входит: 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 5.5Fr (G20/22/22) диаметр 1.8 мм; длиной: 13см; 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт | шт | 100 | 14740 | 1474000 | [8 empty] | 13890 | [5 empty] | 12500 |  |  | 4200 |  | ТОО "MAYA Pharm"
[15 empty] | Набор центральных венозных катетеров, РК-ИМН-5№011724 | [5 empty] | Катетер (з-х просветный) центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 5.5Fr длиной 13см, Индия, РК-ИМН-5№016829 |  |  | Трехпросветный центральный венозный катетер в наборе, из "Центральный венозный катетер стерильный, одноразового применения, в четырех вариантах исполнения", РК-ИМН-5№018609
23 | Канюля назальная детская 1,8м | с изогнутыми зубцами, кислородный шланг 1,8 м однократного применения | шт | 250 | 2915 | 728750 | [10 empty] | 442 | [5 empty] | 915 |  |  | ИП "Нам"
[17 empty] | Носовая канюля с трибкой, РК-ИМН-5№016560 | [5 empty] | Канюля назальная кислродная, РК-ИМН-5№014393
24 | Мочесборник | 200мл | шт | 3000 | 240 | 720000 |  | 90 | [17 empty] | ТОО "Сапа Мед Астана"
Мочеприемник одноразовый VOGT MEDICAL , РК-ИМН-5№010104
25 | Комплект с маской (детская) для аэрозольной терапии с носовым зажимом, небулайзером и кислородной трубкой | аэрозольной терапии и небулазерной терапии (распыление ингаляционных растворов) | шт | 1000 | 680 | 680000 | [16 empty] | 585 |  |  | ТОО "ЕврАзЭС Холдинг"
Маска для подачи газовых смесей при искусственной вентиляции легких, РК-ИМН-5№014391
26 | Одноканальный датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления | Одноканальный одноразовый датчик для мониторинга внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. | шт | 100 | 8950 | 895000 | 5920 | [18 empty] | ТОО "Clever Medical"
Датчик измерения давления Clever из "Процедурный комплект Clever", РК-ИМН-5№018732
27 | Двухканальный датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления | Двухканальный одноразовый датчик для мониторинга внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работа: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. | шт | 100 | 17850 | 1785000 | 11852 | [18 empty] | ТОО "Clever Medical"
Датчик измерения давления Clever из "Процедурный комплект Clever", РК-ИМН-5№018732
28 | Ректальный зонд | №18, 22 |  | 150 | 300 | 45000 | [19 empty] | -
29 | Набор периферически вводимого ЦВК (2Fr / 24 G) Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Материал Полиуретан. Рентгеноконтрастный. Для длительного венозного доступа (парентеральное питание, ведение препаратов). | Нутрилайн. Набор периферически вводимого ЦВК (2Fr / 24 G) Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Материал Полиуретан. Рентгеноконтрастный. Для длительного венозного доступа (парентеральное питание, ведение препаратов). Характеристики катетера: • рентгеноконтрастный • маркировка каждый сантиметр • дистальный кончик черного цвета, для однозначного определения полного извлечения катетера • крылышки для фиксации • встроенная удлинительная трубка • длина встроенной удлинительной трубки — 10 см • внутренний диаметр катетера 0,30 мм • внешний диаметр катетера 0, 60 мм • длина катетера 30 см • объем заполнения катетера 0,12 мл • скорость потока через катетер (при давлении 1 бар) 5,0 мл/мин Характеристики интродьюсера: • тип интродьюсера — расщепляемая игла, удаляемая после ввода катетера • внешний диаметр интродьюсера — 0,95 мм/20G • длина интродьюсера 25 мм Комплект поставки • 1 полиуретановый рентгеноконтрастный катетер • интродьюсер — расщепляемая игла 20G • 1 шприц 10 мл • измерительная лента Кратность упаковки 10 ш | шт | 50 | 49800 | 2490000 | [15 empty] | 29800 | 49500 |  |  | ТОО "Damu-Medical" (не соответствует квалификационным требованиям - не предоставлены документы)
[22 empty] | Периферически вводимый центральный венозный катетер Nutriline 1252 (.30,.235), Германия, РК-ИМН-5№013608 | отсутствует РУ
30 | Игла Губера 20G | Удлинитель в виде ПВХ-микротрубки с Льюер-адаптером. Длина удлинителя не менее 20 см. Наличие специальных крылышек («бабочка») для крепления на теле пациента. Наличие инъекционного узла. Наличие зажима. Игла Губера 20G загнутая под углом в 90 град., с увеличенной длиной, специально предназначена для людей с более развитой подкожно-жировой клетчаткой, длина иглы не менее 3,8 см. | шт | 15 | 3800 | 57000 |  |  |  | 3750 | [15 empty] | ТОО "Круана"
Канюля Jetcan Huber, разовый ввоз
31 | торакальный дренаж №15F | прямой силикон | шт | 50 | 5940 | 297000 | [16 empty] | 5900 |  |  | ТОО "ЕврАзЭС Холдинг"
Торакальный катетер: прямой, угловой, с троакаром, РК-ИМН-5№016925
32 | торакальный дренаж №18F | прямой силикон | шт | 50 | 5940 | 297000 |  |  |  | 1890 | [12 empty] | 5900 |  |  | ТОО "Круана"
[10 empty] | Системы дренажей для пассивного дренирования ран с принадлежностями, РК-ИМН-5№016551 | [12 empty] | Торакальный катетер: прямой, угловой, с троакаром, РК-ИМН-5№016925
33 | торакальный дренаж №24F | прямой силикон | шт | 5 | 5940 | 29700 |  |  |  | 2370 | [12 empty] | 5900 |  |  | ТОО "Круана"
[10 empty] | Системы дренажей для пассивного дренирования ран с принадлежностями, РК-ИМН-5№016551 | [12 empty] | Торакальный катетер: прямой, угловой, с троакаром, РК-ИМН-5№016925
34 | Игла для трепанобиопсии костной ткани, размером 11G 15 см | • Предназначена для биопсии костной ткани и аспирации костного мозга. • Процедура аспирации костного мозга и биопсии костной ткани выполняется во время одной пункции. • Комплектация иглы: 1. внешняя канюля иглы с основной рукоятью. 2. внутренний стилет с основной рукоятью. 3.дополнительная рукоять. • Канюля биоптическая с концом трепан с пятигранной заточкой с проксимальной короной для активации системы забора биоптата. • Внутренний стилет с концом квадран с четырехгранной заточкой. • Отсутствует необходимость проведения дополнительных взламывающих движений для получения образца во время процедуры проведения биопсии благодаря специальной цилиндриченской форме канюли. • Цилиндрическая форма канюли снижает риск раздробления кости и повреждения мелких кровеносных сосудов во время процедуры проведения биопсии, убирая тем самым риск загрязнения биоптата периферийной кровью. • Игла оснащена системой, которая позволяет удержать образец костной ткани внутри канюли в любых случаях биопсии. • Игла оснащена аксесуаром safe lock, который гарантирует забор костной биопсии в 99% случаев, следуя системе, которая подходит также и для костей пациентов с тяжелыми проблемами • Игла оснащена с проксимального конца соединением Luer lock, позволяющем после извлечения стилета с образцом костной ткани произвести аспирацию костного мозга, не извлекаю иглу из пациента. • Игла оснащена ограничителем глубины введения иглы, свободно перемещающимся по ее внешней канюле, в виде круглого трехступенчатого цилиндра • Игла имеет в наборе дополнительное устройство, выполненное из пластика в форме симметричной клепсидры, предназначенное для корректного позиционирования тупоконечного стилета для забора костного образца из канюли. • Игла имеет регулируемую ручку, которая подходит как для большой руки мужчины, так и для маленькой руки женщины. • Игла оснащена дополнительной рукоятью. • Возможность использования иглы во время процедуры как только с основной рукоятью так и с одной дополнительной рукоятью, или с двумя рукоятями одновременно. • Повортоный механизм фиксации первой дополнительной рукояти на основной рукояти. • Возможность забора образцов с максимальной длиной 35 мм. | шт | 25 | 26000 | 650000 | [5 empty] | 16000 | 24000 | [12 empty] | ПК "Витанова "
[12 empty] | Иглы для биопсии (в различных модификациях), РК-ИМН-5№009913 | Иглы для биопсии (в различных модификациях), РК-ИМН-5№009913
35 | Игла для трепанобиопсии костной ткани, размером 9G 15 см | • Предназначена для биопсии костной ткани и аспирации костного мозга. • Процедура аспирации костного мозга и биопсии костной ткани выполняется во время одной пункции. • Комплектация иглы: 1. внешняя канюля иглы с основной рукоятью. 2. внутренний стилет с основной рукоятью. 3.дополнительная рукоять. • Канюля биоптическая с концом трепан с пятигранной заточкой с проксимальной короной для активации системы забора биоптата. • Внутренний стилет с концом квадран с четырехгранной заточкой. • Отсутствует необходимость проведения дополнительных взламывающих движений для получения образца во время процедуры проведения биопсии благодаря специальной цилиндриченской форме канюли. • Цилиндрическая форма канюли снижает риск раздробления кости и повреждения мелких кровеносных сосудов во время процедуры проведения биопсии, убирая тем самым риск загрязнения биоптата периферийной кровью. • Игла оснащена системой, которая позволяет удержать образец костной ткани внутри канюли в любых случаях биопсии. • Игла оснащена аксесуаром safe lock, который гарантирует забор костной биопсии в 99% случаев, следуя системе, которая подходит также и для костей пациентов с тяжелыми проблемами • Игла оснащена с проксимального конца соединением Luer lock, позволяющем после извлечения стилета с образцом костной ткани произвести аспирацию костного мозга, не извлекаю иглу из пациента. • Игла оснащена ограничителем глубины введения иглы, свободно перемещающимся по ее внешней канюле, в виде круглого трехступенчатого цилиндра • Игла имеет в наборе дополнительное устройство, выполненное из пластика в форме симметричной клепсидры, предназначенное для корректного позиционирования тупоконечного стилета для забора костного образца из канюли. • Игла имеет регулируемую ручку, которая подходит как для большой руки мужчины, так и для маленькой руки женщины. • Игла оснащена дополнительной рукоятью. • Возможность использования иглы во время процедуры как только с основной рукоятью так и с одной дополнительной рукоятью, или с двумя рукоятями одновременно. • Повортоный механизм фиксации первой дополнительной рукояти на основной рукояти. • Возможность забора образцов с максимальной длиной 35 мм. | шт | 25 | 26000 | 650000 | [5 empty] | 16000 | 24000 | [12 empty] | ПК "Витанова "
[12 empty] | Иглы для биопсии (в различных модификациях), РК-ИМН-5№009913 | Иглы для биопсии (в различных модификациях), РК-ИМН-5№009913
36 | Игла для трепанобиопсии костной ткани, размером 11G 10 см | • Предназначена для биопсии костной ткани и аспирации костного мозга. • Процедура аспирации костного мозга и биопсии костной ткани выполняется во время одной пункции. • Комплектация иглы: 1. внешняя канюля иглы с основной рукоятью. 2. внутренний стилет с основной рукоятью. 3.дополнительная рукоять. • Канюля биоптическая с концом трепан с пятигранной заточкой с проксимальной короной для активации системы забора биоптата. • Внутренний стилет с концом квадран с четырехгранной заточкой. • Отсутствует необходимость проведения дополнительных взламывающих движений для получения образца во время процедуры проведения биопсии благодаря специальной цилиндриченской форме канюли. • Цилиндрическая форма канюли снижает риск раздробления кости и повреждения мелких кровеносных сосудов во время процедуры проведения биопсии, убирая тем самым риск загрязнения биоптата периферийной кровью. • Игла оснащена системой, которая позволяет удержать образец костной ткани внутри канюли в любых случаях биопсии. • Игла оснащена аксесуаром safe lock, который гарантирует забор костной биопсии в 99% случаев, следуя системе, которая подходит также и для костей пациентов с тяжелыми проблемами • Игла оснащена с проксимального конца соединением Luer lock, позволяющем после извлечения стилета с образцом костной ткани произвести аспирацию костного мозга, не извлекаю иглу из пациента. • Игла оснащена ограничителем глубины введения иглы, свободно перемещающимся по ее внешней канюле, в виде круглого трехступенчатого цилиндра • Игла имеет в наборе дополнительное устройство, выполненное из пластика в форме симметричной клепсидры, предназначенное для корректного позиционирования тупоконечного стилета для забора костного образца из канюли. • Игла имеет регулируемую ручку, которая подходит как для большой руки мужчины, так и для маленькой руки женщины. • Игла оснащена дополнительной рукоятью. • Возможность использования иглы во время процедуры как только с основной рукоятью так и с одной дополнительной рукоятью, или с двумя рукоятями одновременно. • Повортоный механизм фиксации первой дополнительной рукояти на основной рукояти. • Возможность забора образцов с максимальной длиной 35 мм. |  | 25 | 26000 | 650000 | [5 empty] | 16000 | 24000 | [12 empty] | ПК "Витанова "
[12 empty] | Иглы для биопсии (в различных модификациях), РК-ИМН-5№009913 | Иглы для биопсии (в различных модификациях), РК-ИМН-5№009913
37 | Игла для трепанобиопсии костной ткани, размером 9G 10 см | • Предназначена для биопсии костной ткани и аспирации костного мозга. • Процедура аспирации костного мозга и биопсии костной ткани выполняется во время одной пункции. • Комплектация иглы: 1. внешняя канюля иглы с основной рукоятью. 2. внутренний стилет с основной рукоятью. 3.дополнительная рукоять. • Канюля биоптическая с концом трепан с пятигранной заточкой с проксимальной короной для активации системы забора биоптата. • Внутренний стилет с концом квадран с четырехгранной заточкой. • Отсутствует необходимость проведения дополнительных взламывающих движений для получения образца во время процедуры проведения биопсии благодаря специальной цилиндриченской форме канюли. • Цилиндрическая форма канюли снижает риск раздробления кости и повреждения мелких кровеносных сосудов во время процедуры проведения биопсии, убирая тем самым риск загрязнения биоптата периферийной кровью. • Игла оснащена системой, которая позволяет удержать образец костной ткани внутри канюли в любых случаях биопсии. • Игла оснащена аксесуаром safe lock, который гарантирует забор костной биопсии в 99% случаев, следуя системе, которая подходит также и для костей пациентов с тяжелыми проблемами • Игла оснащена с проксимального конца соединением Luer lock, позволяющем после извлечения стилета с образцом костной ткани произвести аспирацию костного мозга, не извлекаю иглу из пациента. • Игла оснащена ограничителем глубины введения иглы, свободно перемещающимся по ее внешней канюле, в виде круглого трехступенчатого цилиндра • Игла имеет в наборе дополнительное устройство, выполненное из пластика в форме симметричной клепсидры, предназначенное для корректного позиционирования тупоконечного стилета для забора костного образца из канюли. • Игла имеет регулируемую ручку, которая подходит как для большой руки мужчины, так и для маленькой руки женщины. • Игла оснащена дополнительной рукоятью. • Возможность использования иглы во время процедуры как только с основной рукоятью так и с одной дополнительной рукоятью, или с двумя рукоятями одновременно. • Повортоный механизм фиксации первой дополнительной рукояти на основной рукояти. • Возможность забора образцов с максимальной длиной 35 мм. |  | 25 | 26000 | 650000 | [5 empty] | 16000 | 24000 | [12 empty] | ПК "Витанова "
[12 empty] | Иглы для биопсии (в различных модификациях), РК-ИМН-5№009913 | Иглы для биопсии (в различных модификациях), РК-ИМН-5№009913
38 | Cпинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции, размером G 19 x 3½", 0,7*75 мм | Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой. Размером G 19 x 3½", 0,7*75 мм | шт | 250 | 4279 | 1069750 | [19 empty] | -
39 | Cпинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции, размером G 22 x 3½", 0.7 x 40 мм | Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой. Размером G 22 x 3½", 0,7*40 мм | шт | 250 | 2123 | 530750 | [11 empty] | 810 | [7 empty] | ТОО "Гелика"
Spinocan игля для спинальной анестезии, РК-ИМН-5№002514
40 | Cпинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции, размером G 22 x 3½", 0.7 x 88 мм | Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой. Размером G 22 x 3½", 0.7 x 88 мм | шт | 750 | 2123 | 1592250 |  |  |  |  | 500 | [6 empty] | 850 | [6 empty] | 588 | "ТОО Medical Active group"
[11 empty] | Иглы спинальные для регионарной анестезии Vogt Medical Quincke Point, РК-ИМН-5№010780 | [6 empty] | Spinocan игля для спинальной анестезии, РК-ИМН-5№002514 | [6 empty] | Игла для спинальной анестезии (IPPS) Стандарт (тип Квинке), однократного применения, стерильная размерами 22G, HR-BVY-5#004426
41 | Набор для катетер подключичный | Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером:; 18G; 20G; 22G длиной: 10, 15см. | набор | 50 | 10340 | 517000 | [14 empty] | 5500 |  |  | 4200 |  | ТОО "Med life Sciences"
[6 empty] | 32507120 | [14 empty] | Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 18G; длиной 15см, Индия, РК-ИМН-5№016829 |  |  | Центральный венозный катетер, из "Центральный венозный катетер стерильный, одноразового применения, в четырех вариантах исполнения", РК-ИМН-5№018609, не соответствует ТС