## Лист1
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма, тенге
1 | Медицинский смотровой светильник | Вариант исполнения: на мобильном штативе. В светильнике используются светодиодные (LED) лампы, которые характеризуются низким энергопотреблением и теплопродукцией, а также имеют долгий срок службы. Технические характеристики: Интенсивность центрального освещения Ec при 4500 K и на расстоянии 1 м от поверхности источника света: 55 000 люкс Количество LED ламп - 7 штук Регулировка интенсивности освещения: 20-100% посредством вращающегося регулятора на головной части светильника. Диаметр светового поля на расстоянии 1 м: d10 = 160 мм; d50 = 85мм Глубина подсветки L1+L2 >1200 мм Индекс цветопередачи Ra = 95; R9 = 90 Цветовая температура: 4500 К Общая освещенность при максимальной интенсивности Ee: < 200 W/m2 Соотношение интенсивности облучения Ee к освещенности Ec < 3,5 мВт/м2/люкс Срок службы светодиодов: Прибл. 30 000 часов Остаточная освещенность при частичном затенении световых лучей одной тенью < 1люкс; двумя тенями 29 - 63% Остаточная освещенность в тубусе 100% Остаточная освещенность в тубусе с одной тенью < 1 люкс; с двумя тенями 33 - 62% Фотобиологическая безопасность (EN/IEC 60601-2-57) Группа риска 1 (низкий риск) Класс защиты IP 43 Диаметр головной части светильника - 33см. Вес светильника на мобильном основании – 20кг. Рукоятка головной части светильника – стерилизуемая (может использоваться операционной бригадой). Круговые рукоятки головной части светильника – не стерилизуемые (используются «нестерильным» персоналом). Электрические характеристики: Питание от сети 100 В до 240 В Основной источник питания 100 В до 240 В (AC) ±10 % / 50 Гц/60 Гц ±3 Гц; Потребляемая мощность – 30W | шт | 1 | 2120000 | 2120000
2120000