## Лист1
Закуп МИ и ЛС
№ | Наименование | Техническое характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма, в тенге
1 | Самоклеящийся одноразовые электроды для ЭКГ | Материал должен быть гибким и надежным. Полутвердый гель высокой проводимости, удобный пеноматериал, размер электрода (Ш х Д в мм) 36*40 | уп | 15 | 16800 | 252000
2 | Чехол с 2 фиксирующими ремнями для ЭКГ | Совместимость с аппаратами Электрокардиограф BTL-08, Состав синтетическое волокно, размер чехла 140*87*4мм, длина ремня 1-не менее 800мм, длина ремня 2-не менее 1200мм | шт | 2 | 30800 | 61600
3 | Кабель пациента для ЭКГ | 5 проводов из комплекта ЭКГ, совместимость с аппаратами BTL-08 версии H100 и H300, надежная фиксация электродов, цветовая маркировка отведений, Общая длина, не менее, мм. 1 150. | шт | 2 | 119080 | 238160
4 | Система для лейкафереза для Spectra Optia | Комплект для сбора предназначен для использования в сепараторе Spectra Optia. Магистрали и их различные компоненты выполнены из поливинилхлорида. Набор расходного материала аппарата для сепарации компонентов крови позволяет проводить в автоматическом режиме сбор мононуклеаров. Комплект состоит из 3 мешков, 1 мешка для плазмы, 1 мешка для сбора и 1 вентилируемого меша. Объем мешков составляет: 1 литр для мешка для плазмы и 1 литр для мешка для сбора. Этот комплект подключается к донору с помощью иглы 17-ого диаметра. | шт | 12 | 123000 | 1476000
5 | Стент коронарный непокрытый | Материал стента- кобальтовый сплав. Дизайн стента выполнен на основе непрерывной синусоидной технологии– спиральное U-соединение коронообразных модулей с помошью точечной лазерной спайки. Дизайн ячейки стента- полуоткрытый.Номинальное давление раскрытия 9 атм. Давление разрыва (RBP) 16 атм. Профиль для стента 3.0 мм 0.041”. Ультра тонкие элементы ячеек 0.0036". Площадь поверхности стента 3,5*18 - 109,1 мм2. Диаметр стентов 2.25 - 4.0 мм. Возможно расправление стента 3,0- 4,0 до 4,75 мм; 2,25-2,75 мм может раскрываться до 3,50 мм. Длина 8, 9, 12, 14, 15, 18, 22, 26, 30 мм. Рекойл 2%, укорочение 1-2% Совместимость с проводниковым катетером 5 F (0.056”). Техника "целующихся баллонов" - 6 F, "целующихся стентов" - 7 F. Диаметр дистального шафта 2,7F, проксимального - 2,1F. | шт | 2 | 95100 | 190200
6 | Проводник гидрофильный | Проводники диагностические. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”. Наличие выбора длин проводника: 50; 80; 120; 150; 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника. | шт | 50 | 13900 | 695000
7 | Проводник коронарный | Длина 190 см и 300 см. Диаметр не более 0.014”. Материал сердечника: нержавеющая сталь повышенной прочности, Проксимальная спираль не менее 21.5см, нержавеющая сталь, рентгенпрозрачная. Дистальная спираль не более 2.6 см, палладий, рентгенконтрастная. Проксимальный конец шафта с политетрафторэтиленовым покрытием. Дистальное покрытие шафта: 30см, гидрофильное. Маркеры шафта 92 и 102 см от дистального конца. Два типа поддержки: стандартный и усиленной поддержки. Три вида гибкости наконечника - очень гибкий, гибкий, средней гибкости. | шт | 2 | 29250 | 58500
| Всего: |  |  |  |  | 2971460